[image: image13.png](HuaL)



                           杭州华霖环保科技有限公司
[image: image15.png]


 海普瑞电子科技有限公司                                                   
[image: image12.png](HuaL)



                           杭州华霖环保科技有限公司

MNM-6001/6002烟气分析仪

使 用 说 明 书

杭州华霖环保科技有限公司

目        录

一、产品概述
2
二、技术指标
2
1.仪器测量的基本误差
2
2.仪器的量程
2
3.使用工况
2
三、工作原理
3
1.单测点工作原理图示
3
2.多测点示意图

3
3.传感器测量原理图
4
四、主机结构
5
1.仪器操控面板
5
2.整机结构
8
五、使用说明
9
1.使用前准备工作
9
2.开机
9
3.关机
10
六、主机接线端子说明
11
一、产品概述

MNM-6001/6002在线原位式NOx/O2闭环控制仪是本公司针对电厂SCR反应器/SNCR出入口的CEMS最新研制生产的测量和控制于一体的脱硝精准喷氨设备，它可完全替代现场原有的CEMS，而且还可以实现相互独立的多测点同步测量。测量数据最大延迟不超过3秒；原位式采集测量装置现场维护周期长（一般5个月），使用方便维护量小。
二、技术指标

1.仪器测量的基本误差

在正常环境下（相对温度-10～50℃、相对湿度≤75%），仪器经校准后3个月内保证以下基本误差(开机后15分钟数据可正常使用)。

● NOX（NO，NO2）质量浓度误差（按NO2折算）
NOX误差范围：±3%
● O2  体积百分比浓度误差
      误差范围：±3%

● 响应时间小于等于3秒

2.仪器的量程
	
	NOX
	0～1000mg/m3

	
	O2
	0～25%


3.使用工况

	电源及功率
	AC220V/50Hz  ≦2000w

	重量
	MNM-6001型：104kg；MNM-6002型：84kg

	外形尺寸
	MNM-6001型：1585(650(350mm；MNM-6002型：1375(600(350mm；

	预热时间
	开机预热15分钟后保证准确度和稳定性

	连续工作时间
	长期连续工作

	使用环境
	按国标《GB6587.1-86电子测量仪器环境试验总纲》中环境分组II组条件

	气源
	0.6MPa压缩空气

	温度
	 -15～+60℃ 

	湿度
	≤75％RH(+40℃) 

	气压
	 86～106 kPa


三 工作原理图

1.两测点示意图

  [image: image1.png]ek
BT

MNM-6002/ T4 BT X

ek
BT




 
多测点示意图

[image: image2.png]ek
BT

I
HURERT

MNM-600 1< 73

L
HURERT





传感器测量原理图

[image: image3.jpg]R AR

f B AE

1 k%
' 0, —some bom
o
HC, CO, H, it
PtiAt L

5

— 12N+ 1120,

W e

0 U RINOXHC 1 11 L




由能斯特电池原理产生的氧泵效应在第一测量室把被测气体中的氧耗尽泵出并测量出氧的含量；剩余气体进入第二测量室，在低氧ppm级，高温（750度）多层催化剂的条件下，Nox分解为N2和O2，然后再测量并泵出氧的含量，这样NOX的含量就被快速测出，整个反应测量过程小于100ms.
主机结构

仪器操控面板

[image: image4.png]MNM-6001 38 3, 2 #74L

NOx-1 NOx—2
02-1 02-2
Label8 Label9
NOx—3 NOx—4
L 02-4
Labell0 Labelll
K A: Labelld
B®AE % i3

4 4

A 4 R SR AR AT A R A )

Labeld
LabelS
Labelf
Label7
Labell2
Labell3





[image: image11.png]


各键功能如下：

1.1组态显示：组态逻辑显示，仅供参考。
1.2关闭电源：在定期维护检修需要关闭主机时，点击此键先把控制器关掉然后再关掉主机电源。
 1.3系统参数：此键一般不需用户操作。
 [image: image5.png]



1.4校准标定：

[image: image6.png]



此画面是针对四个测点的校准，修正公式=Kx-b；x是测量值，K是量程校准系数，b是零点校准系数。

O2的零点系数不需修正，填0.0即可。

Nox的零点校准系数为传感器对空气中5分钟后测量值。

O2的量程校准系数计算方法=20.6/探头在空气中的氧气实测值。

Nox的量程校准系数计算方法=标气No的质量浓度/探头的实测值。
本测试仪表在更换传感器时需要校准，其他时间不推荐操作，校准完后保存退出；注：更换传感器时厂家一般会给出零点和量程的系数，用户直接输入即可。

1.5吹扫设置：

[image: image7.png]



吹扫时间的设定主要是对烟枪内的浮灰定期清理，吹扫间隔时间一般设为2小时，吹扫时间设为6秒。

1.6量程设置：

[image: image8.png]Nox(4 0mAY 6 AR
02 {47 20mA) 51 i B A2





四个测点NOx，O2的4~20mA的输出都可独立设置。

进入以上修改设置需要密码。

整机结构

[image: image12.png][image: image13.png][image: image14.png]


[image: image15.png][image: image9.jpg]_.H_ _Hu.:jm
[ o - =
G | Eﬂ......_ﬂ
(3 (=) B




     

现场安装示意图

[image: image10.jpg]RETEE

#OWEL211

AXCCO01





五、使用说明

使用前准备工作

仪器开机前做好以下准备——

1.1 220v电源。

1.2准备好压缩空气（气压0.6MPa）

1.3由本公司技术人员根据现场烟道的实际情况，把多点原位式采样装置安装完毕，并于主机通过电缆和气源连接好，主机输出的Nox，O2的4~20mA并于DCS连接成功。
开机

2.1 首先打开伴热电源开关，有公司技术人员把主机内的温控器根据现场工况，把烟枪伴热温度设定好，设定范围在100℃至160℃之间。
2.2在伴热电源开关接通半小时后，接通压缩气体，并把减压阀的压力调整到0.15~0.18MPa之间。
2.3此时烟道内的烟气在采样烟枪内部以喷射引流产生负压的方式被直接采集到传感器下方。
2.4采集的烟气通过一个U型回路直接返回到原烟道，整个取样过程一直这样循环进行。
2.5根据显示屏上多个测点的Nox和O2的显示数据，检查4~20mA的输出在DCS检查是否正常。

如果出现异常，需要工程技术人员检查接线是否正确，仪表主机和DCS的输出输入量程是否匹配。
关机

3.1本测试系统为在线式长期运行方式，除非出现故障和检修以及非停时需要停机；在正常运行期间，烟枪内烟气流速为8m/s左右，因为有保温和伴热的作用，枪体内部不会有烟灰堵塞。
3.2停机前把减压阀压力减至0，并记录下调至零前的压力值。
3.3点击显示器上的关闭电源按钮，等待屏幕黑屏后，再依次关闭仪表电源和伴热电源。
注意：在重新开机之前，由于烟气的扩散作用，采样枪内会有板结烟灰（视停机时间的长短），此时需要在厂家的指导下把采烟管和烟枪主体内部清理干净，方可投入使用。

六、主机接线端子说明

MNM-6001仪表接线排端子定义
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	G
N
d
	AC
输入

L
	AC
输入
N
	伴
热
4L
	伴
热
4N
	伴
热
3L
	伴
热
3N
	伴
热
2L
	伴
热
2N
	伴
热
1L
	伴
热
1N
	传
感
器
V+
	传
感
器
V+
	传
感
器
V+
	传
感
器
V+
	传
感
器
V-
	传
感
器
V-
	传
感
器
V-
	传
感
器
V-
	传
感
器
1C-
	传
感
器
1C+
	传
感
器
2C-
	传
感
器
2C+
	传
感
器
3C-
	传
感
器
3C+
	传
感
器
4C-
	传
感
器
4C+
	伴
热
测温1B


	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60

	伴
热
测温
1B
	伴
热
测温
1A
	伴
热
测温
2B
	伴
热
测温
2B
	伴
热
测温
2A
	伴
热
测温
3B
	伴
热
测温
3B
	伴
热
测温
3A
	伴
热
测温
4B
	伴
热
测温
4B
	伴
热
测温
4A
	
	
	NOx
Out
1-
	NOx
Out
1+
	O2
Out
1-
	O2
Out
1+
	NOx
Out
2-
	NOx
Out
2+
	O2
Out
2-
	O2
Out
2+
	NOx
Out
3-
	NOx
Out
3+
	O2
Out
3-
	O2
Out
3+
	NOx
Out
4-
	NOx
Out
4+
	O2
Out
4-
	O2
Out
4+
	


MNM-6002仪表接线排端子定义
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	G
N
d
	AC
输入

L
	AC
输入
N
	伴
热
1L
	伴
热
1N
	伴
热
2L
	伴
热
2N
	
	传
感
器
V+
	传
感
器
V+
	传
感
器
V-
	传
感
器
V-
	传
感
器
1C-
	传
感
器
1C+
	传
感
器
2C-
	传
感
器
2C+
	-
	伴
热
测温
1B 
	伴
热
测温
1B
	伴
热
测温1A
	伴
热
测温
2B 
	伴
热
测温
2B
	伴
热
测温
2A
	
	NOx
Out
1+
	O2
Out
1+
	NOx
Out
2+
	O2
Out
2+


	31
	32
	33
	34
	35

	NOx
Out
1-
	O2
Out
1-
	NOx
Out
2-
	O2
Out
2-
	


仪表现场取样箱接线排端子定义
	1 
	2 
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	伴热
	伴热
	伴热
	伴热
	
	PT100
A

	PT100

B
	PT100
B
	
	C＋
	C－
	V－
	V＋
	
	


1.2.3.4共四个减压阀，设定喷射引流的压力





接线排





4





3





2





1





4





3





1








2





伴热电源开关











仪表电源开关





1.2.3.4共四个温控器，设定烟枪伴热温度








－２－

